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一、设备名称：
1、超声波岩盐气溶胶治疗仪
2、数量：一套
3、用途：通过将盐气溶胶装置或给药器中的岩盐配料超声雾化重结晶，产生气溶胶微粒，通过自然呼吸进入呼吸系统，从而治疗和康复治疗呼吸系统疾病。
2、 功能要求：
1、≥13寸数码显示屏，实时显示设备工作状态。
2、*干盐气溶胶浓度：≥5mg/m³~25mg/m³，允差±5mg/m³（提供检测报告）。
3、超声振荡频率：108kHz，允差±10%。
4、最大雾化率：≥0.2mL/min。
5、机器正常工作时整机噪声：≤50dB(A)。
6、固体岩盐气溶胶的弥散度：≤5μm的岩盐气溶胶粒子数，应占总粒子数≥90%（提供检测报告）。
7、定时设置，控制时间与标称时间偏差≤10%。
8、连续工作时间：≥连续工作4h以上。
9、≥2个治疗模式：可提供单人、多人治疗模块，可进行治疗浓度设置、治疗时间设置、温度设置。多人治疗模式下，显示岩盐气溶胶浓度实时浓度。
10、耗材自动识别，使用寿命自动监测，提醒更换。
11、具有设备异常工作报警功能。
三、其他：
1、整机原厂质保≥5年
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。
