便携式多参数健康检查仪招标参数

- 一、设备名称：

- 1.便携式多参数健康检查仪

2.数量：一套

3.用途：动态监测患者运动活动中的心肺功能

二、具体参数要求：

- ▲软件系统具备医疗器械注册证，注册证中需注明适用于六分钟步行试验的应用场景；

- 支持6分钟步行、6分钟踏步等动态心肺功能测试试验；

- ▲同时监测7导心电，血压，血氧，心率，呼吸率，具备多参数实时监测、实时记录功能；

- 支持无线远距离传输，无遮拦通讯距离≥35米；

- 心率监测范围：≥20次～300 次/分，允许误差±1bpm；

- 血压测量范围：收缩压：≥30～255mmHg，平均压：≥20～235mmHg，舒张压：≥15～220mmHg，测量精度：≤5mmHg，分辨率：1mmHg；

- 支持血压预警后的手动测量及数值手动填写记录；支持生理参数预警，预警范围支持自定义；

- 血氧测量范围：≥30%～100%，分辨率：1%；

- 具有自动统计6分钟全过程运动数据及数据趋势分析功能；

- 步行试验过程中显示心率、呼吸率的实时统计曲线，形成趋势图；

- 支持试验过程中异常心电的手动记录；

- 实时显示七导联心电图，可回放查看全程心电图，并自由截取打印任意心电图作为检测心电图；

- 具有统计步数、计圈及测算距离的功能，支持自动与手动计圈的自由选择，精准测距误差≤3米；

- 具有疲劳/呼吸等级自评定功能；

- 具有医疗监测工作站，配备六分钟步行试验工作站软件，系统全程智能语音指导提示患者做六分钟步行试验及智能计时；

- 具有紧急停止功能，并出具试验报告，报告内包含试验终止前患者的各项生理参数、实际步行圈数及距离，生理参数趋势图等信息，分析试验终止原因；

- 具有自动生成试验报告功能，报告可以打印；

- 根据患者试验检测结果，自动制定运动康复处方和医生自编辑自定义个性化运动康复处方；

- 支持工作站对监测背包≥1拖3管理模式；

- 配备踏步垫：响应时间：≤30ms，最大负重：≥500kg，机械寿命：≥100万次；

- 建立院内医学数据库，试验监测数据具有独立性、保密性；

- 三、其他

- 1、整机原厂质保≥5年。

- 2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。