智能无感光纤医疗监测和评估系统招标参数
一、设备名称：
1.智能无感光纤医疗监测和评估系统
[bookmark: _GoBack]2.数量：2套
3.用途：用于对重症患者在卧床进行体重测量、HRV分析、动态血压趋势分析、心率波动趋势分析、呼吸率波动趋势分析。
二、具体参数要求：
1.▲具有连续生命体征监测，实时采集、实时记录、实时显示、实时分析监测数据的功能；
2.具备生理指标（心率、呼吸率）波动趋势分析，可提前分析健康变化风险并及时干预；
3.▲生命体征监测指标包括但不限于心率、呼吸率、呼吸波形、心电波形、血氧饱和度；
4.具有生理指标异常提醒、体动感应提醒功能；
5.具有睡眠分期、呼吸事件等分析功能；
6.具备睡眠过程中深睡眠、浅睡眠时间点、时间段监测、体动监测；
7.具有超限提示功能：当心率值和呼吸频率值超出设定的范围后应有提示；
8.具有离床报警功能；
9.具有传感器异常提醒：当传感器插头接触不良或传感器损坏，屏幕上应有相应的提示；
10.可接入康复管理系统，实现物联网远程实时监测，远程数据分析，远程指导，远程管理；
11.具有数据存储及回放功能。
12.采用先进传感技术（提供相关证明材料）；
心率检测范围：≥30～250bpm，精度：±3bpm；
呼吸率检测范围：≥1～40rpm，精度：±3rpm；
13.有/无人感应校准：＜4s；
14.体动显示分辨率：1次；精度：±1次；
15.环境抗扰技术：具有耐高温，防潮湿，防水，环境温度不会影响测量结果；
三、其他
1、整机原厂质保≥5年。
2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。

