神经肌肉刺激器招标参数

- 一、设备名称：

- 1.神经肌肉刺激器

2.数量：三套

3.用途：用于促进局部血液循环，预防静脉血栓

二、具体参数要求：

1、采用神经调控技术，具有智能恒流的控制功能；

2、刺激强度具有实时指示灯反馈；

3、具有脱落检测功能；

4、内置充电电池，连续工作时间≥20小时；

5、具有蓝牙快速连接功能，达到快速设备和传输指令的目的；

6、具有无线网络的数据传输功能，具有治疗参数设置、使用情况和治疗记录统计功能；

7、具有设备锁定功能；

8、▲输出设置：≥12通道，每通道2路输出，满足≥12个部位同时治疗的需求；

9、输出波形：矩形单向波；

10、▲脉冲电流：恒流输出≥25-30mA，误差范围≤±1%；

11、脉冲宽度≥70-560㎲，可调，误差范围≤±3%；

12、脉冲频率：1Hz,误差范围≤±10%；

13、电极性能抗阻≤30Ω；

14、蓝牙信号正常传输范围≥3m；

15、穿戴病患身上的产品每件要求重量≤35g；

16、在500Ω的负载电阻下每一脉冲的能量≤0.2mJ；每次脉冲最大电荷≤0.015mC；

- 三、其他

- 1、整机原厂质保≥5年。

- 2、付款方式：设备安装完毕经甲方验收合格后付全款的90%，余10%尾款验收合格12个月后无质量及其他问题付清。