江苏省第二中医院人工智能服务建设项目调研公告

根据医院工作需要，现对人工智能服务建设项目进行采购前需求调查并征集供应商报价，欢迎合格供应商前来响应，具体事宜公告如下：

- 项目清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量（估算） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧医院管理平台 | 套 | 1 |
| 2 | 轻型医疗物流机器人及调度系统 | 台/套 | 3 |
| 3 | 中型医疗物流机器人及调度系统 | 台/套 | 1 |
| 4 | 导医导诊机器人及系统 | 台/套 | 1 |
| 5 | 清洁机器人及系统 | 台/套 | 1 |
| 6 | 电梯改造及控制器配置范围 | 部 | 2 |

二、项目需求

（一）智慧医院管理平台（提供相关产品的专利或软著）

智慧医院管理平台由智能设备服务终端、云服务端、用户监测管理终端组成。智能设备服务终端包含前端服务智能设备模块、后端服务智能设备模块及配套辅助硬件模块；云服务端包含数据转换模块、数据发布模块，对接收数据进行分类处理。平台通过网络及物联网能力对接各类物流机器人、清洁机器人、导医导诊机器人，联动电梯、智能门控制，实现多品类智能设备统一调度。完成多设备数据汇总、分析，支持平台自主逻辑判断运行，优化平台负载，提升整体作业效率。

平台需实现以下功能：

- 支持多类智能服务机器人状态动态可视化展示；

- 支持多类智能服务机器人运动轨迹可视化展示；

- 具备多类型设备综合调度能力，可通过运行轨迹分析运算，降低不同设备发生碰撞、抢占电梯等冲突风险；

- 实现接入设备健康状态自动采集、故障上报、告警通知；

- 支持对智能化设备常见故障开展远程在线维护处置；

- 支持对接医院现有后勤管理类系统，实现多源数据融合分析，辅助医院后勤运营管理。

（二）轻型物流机器人及系统

1. 基础性能业务要求

- 产品尺寸：≥550mm（长）*470mm（宽）*1250mm（高），整机结构牢固，外壳采用工业级防护材质，适配医院室内环境使用；

- 具备良好的地面通行能力，可应对医院地面常见小障碍、缓坡场景；

- 具备防跌落保护机制；可实现原地回转，室内狭小空间灵活转向；

- 配置扬声器，支持任务提示、语音告警；运行噪音满足医院病区环境降噪要求；

- 支持多路无线门禁对接控制；兼容主流无线网络通信；

- 设置多维度设备状态指示灯，直观展示网络、运行、电量等设备状态；

- 具备多高度层的障碍物探测防护，保障机身不同高度的障碍物识别；

- 配置激光雷达、超声波、碰撞传感、姿态传感、图像采集、射频识别等多类型传感器，满足定位、避障、收发货物监控需要；

- 整机载重、货柜容积满足医院院内物资转运业务需要；

- 移动速度适配医院人行环境，兼顾通行效率与人身安全。

2. 导航性能业务要求

- 支持激光 SLAM 导航定位，多传感器融合实现室内无人驾驶作业；

- 具备满足医院场景使用的定位精度、角度控制精度；

- 配置深度视觉设备，实现环境感知；激光雷达实现 360 度环境扫描探测，探测距离适配医院楼宇室内场景。

3. 上装货柜业务要求

- 配置多舱门货柜，舱门具备清晰标识；

- 支持多种身份核验方式实现柜门权限管控；

- 每个货舱单元配置应急开门机构；支持货舱目的地识别；到达目标点位后仅开放对应任务舱门，实现收发货权限管控。

4. 安全设置业务要求

- 支持任务急停，故障处置恢复后可接续原有任务；配置实体急停开关；具备物理碰撞防护；

- 支持任务暂停，可按配置自动恢复继续执行任务；

- 支持设备远程重启运维。

5. 电源与充电业务要求

- 电池、电压配置满足设备长时间连续作业；电池具备良好循环使用寿命；

- 充电时长、满负荷及空载续航满足医院日常全天业务运转；

- 配套自动充电装置，支持手动触发充电；具备过流、过压、短路、反接等充电保护，具备充电状态指示。

6. 上装显示业务要求

配置显示屏，满足任务信息展示、人机交互业务使用。

（三）中型物流机器人及系统

1. 基础性能业务要求

- 产品尺寸：≥780mm（长）*530mm（宽）*1330mm（高），整机结构牢固，外壳采用工业级防护材质，适配医院室内环境；

- 具备地面通行能力，适配医院地面障碍、缓坡场景；具备防跌落保护，支持原地回转，狭小空间转向灵活；

- 配置扬声器，支持语音提示告警；运行噪音符合医院病区环境要求；

- 支持多路无线门禁对接控制，兼容主流无线网络；

- 设置多维度设备状态指示灯；多高度层级障碍物探测防护；

- 搭载激光雷达、超声波、碰撞传感、姿态传感、图像采集、射频识别等传感器，满足定位避障、货物监控；

- 整机载重、货柜容积满足医院中大件物资转运业务；移动速度兼顾通行效率与人员安全。

2. 导航性能业务要求

- 激光 SLAM 导航，多传感器融合实现无人驾驶；定位、角度精度适配医院楼宇；

- 配置深度视觉感知；多超声波点位实现环境探测；激光雷达实现 360° 扫描，探测距离适配室内医院场景。

3. 上装货柜业务要求

- 多舱门货柜，舱门带有清晰编号标识；舱门布置便于医护人员操作；

- 支持多种身份核验实现柜门权限管控；

- 每个货舱具备应急开门装置；支持货舱目的地识别；到达目的地仅开启对应任务舱门，管控收发货权限。

4. 安全设置业务要求

- 支持任务急停，恢复后接续任务；配置多处实体急停开关；具备碰撞防护；

- 支持任务暂停，可配置自动恢复继续执行任务。

5. 电源与充电业务要求

- 电池配置、电压满足中型机器人连续作业，电池具备良好循环寿命；

- 充电时长、满负荷 / 空载续航满足医院全天业务；

- 配套充电桩，支持自动充电、手动激活充电；具备完整充电保护机制及充电状态指示。

6. 上装显示业务要求

配置显示屏，用于信息展示与人机交互。

（四）物流机器人调度系统功能

- 支持多机器人共享充电点位调度管理；

- 机器人实现无需人工干预自主乘梯；多机器人使用同一电梯具备排队调度机制；

- 支持跨楼栋、多部电梯协同调度，机器人可根据电梯负载情况择优选择电梯，提升转运效率；

- 支持多台机器人共同乘梯；

- 支持人机共乘；针对手术等特殊电梯，机器人可实现紧急退出；

- 支持机器人与医护人员分时段电梯使用权管理，医护人员可在授权时段控制电梯；

- 机器人抵达目标科室支持多方式消息提醒；支持医护人员身份核验后开箱取物；

- 支持药房、静配中心等高流量点位，多机器人排队待命；

- 支持小程序、PAD、WEB 端多终端呼叫机器人、下发配送任务；

- 任务全生命周期管理，支持查看历史任务记录与任务统计；

- 实时监控机器人位置、设备状态、任务执行进度；

- 对运输任务数据进行采集统计分析，支撑医院运营参考；

- 实时监测机器人运行状态，故障及时预警、辅助定位故障；

- 支持配置定时巡逻任务，支持多点取货、多点配送复杂任务；

- 针对窄门、窄走廊等受限场景实现多机器人通行调度，支持任务优先级配置；

- 机器人空闲支持就近点位待命；支持本机现场下发配送任务。

（五）导医导诊机器人及系统

1. 参数业务要求

- 整机尺寸适配医院大厅、走廊通行；温湿度环境适应性满足医院室内使用；

- 配置交互显示屏，满足患者浏览信息交互操作；

- 配置环形麦克风阵列，支持远场拾音、声源定位；

- 头部支持多角度转动；配置多类型摄像头，满足人脸、环境感知；搭载激光雷达、姿态传感器完成导航避障；

- 兼容主流运营商上网，支持 Wi-Fi、蓝牙无线连接；移动速度兼顾安全和导诊效率；

- 处理器、内存存储配置满足系统运行、知识库加载、AI 交互；

- 电池续航满足日间门诊长时间工作；配套充电装置，支持自动回充；

- 设置设备状态指示灯；整机静态噪音满足门诊大厅环境；

- 具备自主避障；支持室内地图构建、点位标注、路径规划、语音导航；支持定时充电、定时工作、定时休眠；

- 支持远程接管、远程操控设备；远场语音识别满足门诊嘈杂环境使用。

2. 功能要求

- 智能问答：语音识别交互，支持后台自定义维护问答知识库，实现智能对话应答；

- 专家信息查询：支持语音、触屏查询科室专家简介、擅长领域、坐诊排班；

- 位置咨询与引领：支持科室位置查询；同楼层可引导患者前往目标科室；

- 沉默搭讪：后台可自定义话术，无用户输入场景下主动发起交互引导；

- 医院、科室宣传展示：屏幕可投放医院介绍、科室特色宣教内容；

- 智能接待引领：可主动接待患者，问候提示；屏幕角度适配不同身高患者；支持带路引领就诊；

- 健康宣教：可投放疾病预防、术后注意事项等健康科普内容；

- 本机运动控制：支持前后移动、转向旋转、头部姿态调节；

- 具备大模型调用能力，可对接通用主流大模型接口完成 AI 交互。

（六）清洁机器人及系统

1. 参数业务要求

- 整机尺寸适配医院走廊、大厅通行；具备越障、缓坡通行能力；

- 搭载激光雷达、视觉、姿态、碰撞、防跌落等多重安全感知系统；

- 电池与续航满足医院洗地、尘推不同作业模式时长要求；

- 清洁效率、清洁幅宽、水箱容量、电机配置满足医院大面积室内保洁业务需求。

2. 功能要求

- 支持作业区域自动分区，路径智能优化，减少折返，提升保洁效率；

- 满足重度污渍场景清洁作业，保障对应模式续航时长；

- 配置污水箱自清洁、除臭相关组件，减少异味二次污染；

- 吸水系统堵塞故障检测报警，规避漏水问题；

- 吸水、刷洗硬件保障地面清洁效果，设备具备良好使用寿命；

- 污渍识别，识别重污渍点位优先处理，完成后恢复原有作业计划；

- 喷淋系统稳定可靠；兼顾垃圾捡拾、重度污渍清洁；

- 环境定位初始化能力强，支持作业中任意点位一键召回；

- 区分运维、保洁操作、售后不同操作端，界面简洁易上手；

- 具备贴边作业检测，保障设备作业安全；

- 支持自主乘梯，实现跨楼层保洁作业。

（七）电梯门禁适配联动

为保障机器人跨楼层、跨区域自主通行，对项目涉及电梯开展智能化适配改造，实现机器人无线呼叫电梯、自动通行，支撑机器人全流程无人业务。

三、商务售后要求

- 免费质保：供应商提供 1 年免费基础技术保障服务，质保期内常态化远程技术支撑、故障排查、版本升级。

- 服务体系：供应商须具备完善售后服务体系，可提供本地化服务。

- 响应标准：提供 7×8 小时远程咨询与线上技术支持；优先远程处置可远程解决故障；需现场处置、系统合规升级，按双方约定提供上门服务。

四、项目实施要求

实施周期：按医院要求合理编制实施计划，保障按期上线运行。 交付成果：包含系统软件、部署文档、操作手册、培训材料、验收报告等。

五、现场对接

唐工 13222777718